消声水池测试系统

行走控制机构

使用手册

- 概述

本手册用于指导操作人员正确、安全地使用行车控制系统 PAD，完成行车的点动控制、位置移动、速度设置及异常处理等操作。

本系统通过 PAD 与伺服控制器进行通信，实现对多组电机的集中控制。

适用于日常生产运行、设备调试及维护场景。

⚠️ 安全提示

在行车移动过程中，操作人员必须全程监控行车的实际运行状态，严禁无人值守操作。

图 2-1 PAD 操作终端

图 2-2 行车行走机构

- 行走控制机构组成

行车控制系统主要由以下部分组成：

- PAD 操作终端（图2-1）

- 用于人机交互

- 显示电机状态、位置、模式及报警信息

- 接收操作指令（按钮 / 摇杆）

- 电机及机械行走机构（图2-2）

- 包括 X1、X2 等行走电机

- 执行前进、后退等物理运动

- 通信与安全控制单元（图2-3）

- 保证 PAD 与伺服控制器通信正常

- 信号灯和蜂鸣器提示运动状态

- 支持急停功能

- 注意事项

- 行车运行过程中，禁止人员进入危险区域

- 未经许可，禁止修改管理员参数

- 发现异常时，优先使用急停按钮

- 双电机（X1X2）模式下，禁止私自切换为单电机运行

- 设置绝对零点前，必须确认

  - 行车处于安全位置

  - 已通知管理员并得到许可

- 使用手册

4.1 登录界面说明

登录成功后，PAD 显示主控制界面，如下图所示：

图 4-1 行车控制系统主界面

界面主要包含：

急停按钮、电机状态显示、位置显示、运动控制、模式设置等区域。

4.2 急停按钮（重要）

功能说明：

按下急停按钮后，系统将：

- 立即停止所有电机的运动

- 中断当前执行的移动指令

以下情况必须使用急停：

- 电机出现不可控运动

- 电机停止后仍有明显电流声（“滋滋”声）

- 因误操作导致界面锁定或响应异常

特别注意：

如果按下急停按钮电机仍处于运动状态，请及时按下放置在水池边的机械急停按钮，并且联系管理员解决。

4.3 电机功能信息展示

根据当前选中的电机类型，界面会显示对应的功能信息，例如：

- 行走方向

- 当前状态（运行 / 停止）

- 所属电机组

该区域仅用于状态查看，不直接进行操作。

图 4-2 清除A组X1电机的相对零位

4.4 当前电机位置信息

显示当前选中电机的相对位置。

- 双电机 X1 / X2 显示说明

当使用 X1X2 双电机模式时：

上方显示：X1 电机位置

下方显示：X2 电机位置

- 相对位置说明

当前界面显示的是相对位置信息。

相对位置的作用是：

- 方便调试旋转轴

可将任意角度设置为相对原点，例如：

将绝对位置 30° 设为相对 0°，之后可方便执行 ±N° 的移动。

⚠️ 相对零点的清除需在【设置】界面手动完成，如图 4-2 所示。

- 绝对位置说明

绝对位置为伺服控制器内部记录的：

- 电机脉冲计数值

- 限位判断依据

- 归零和安全控制的基础数据

一般情况下，操作人员无需直接操作绝对位置。

4.5 电机切换

可通过界面选择不同功能的电机进行控制。

⚠️ 双电机 X1X2 特别说明

系统默认使用 X1X2 双电机模式进行行车前后移动。

该模式用于保证行走同步与结构安全，如需切换为单电机控制，必须联系管理员操作！

4.6 电机组选择

通过下拉框选择不同电机组：

- 电机组 A

- 电机组 B

该功能用于在不同设备或不同工况间切换控制对象。

4.7 设置零点（高风险操作）

点击【设置零点】按钮后，如图 4-3 所示，进入零点设置界面。

零点设置分为两种：

- 设置相对零点

操作流程：

- 点击【取消】

- 输入 1 次管理员密码

功能说明：

- 将当前绝对位置设为相对零点

- 不影响限位与绝对位置数据

主要用于调试和测试。

图 4-3 零点设置界面

- 设置绝对零点（⚠️危险）

操作流程：

- 点击【确认】

- 输入 2 次管理员密码

功能说明：

- 清除该电机的绝对位置记录

- 所有限位数据需重新配置（危险）

此功能仅限：

- 电机初次安装

- 机械结构调整后

必须由管理员在安全条件下执行！

4.8 前进 / 后退移动控制

根据当前运动模式，操作方式不同。

点动控制模式（长按）

操作步骤：

1. 选择 点动控制模式

2. 设置运动速度

3. 执行操作：

- 长按 ➕或向前推动摇杆 → 前进

- 长按 ➖ 或向后推动摇杆 → 后退

4. 松开即停止

适用于粗调位置。

位置移动模式（单次触发）

操作步骤：

- 关闭【点动控制】，进入位置移动模式

- 设置移动速度

- 输入目标移动距离

- 执行操作：

- 点击 ➕ / ➖或摇杆单次拨动

电机会自动移动至目标位置后停止。

4.9 运动模式切换

操作步骤：

- 点击模式选择区域

- 勾选 / 取消【点动控制】

模式对比表：

| 项目 | 点动控制 | 位置移动 |
| --- | --- | --- |
| 操作方式 | 长按 | 单击 |
| 停止方式 | 松手即停 | 自动停止 |
| 适用场景 | 粗调 | 固定行程 |

4.10 速度设置

速度为双模式共用参数：

- 点动速度

- 位置移动速度

设置后立即生效。

- 错误处理与异常说明

1. 操作过快导致的“上次点动尚未停止”

- 点动结束后会进行系统自检，请稍等约1s后再开始下一次点动操作

2. 电机到达限位

- 电机已经到达软件设置的限位，或者碰到了传感器限位。

3. 左右两轴速度不一致

- 出现在X1X2双轴运动之前。可能是由于之前单轴移动过导致与另一个轴速度不一致，请重新设置X1X2电机速度

4. 左右两轴位置超差

- 故障问题。出现此问题后，刷新界面后，确认X1X2电机的位置是否超出了 15mm 的最大容忍误差。如果刷新后，X1X2误差仍大于 15mm ，请联系管理员进行处理。

5. 当前X轴位置已位于Z轴危险区域，请降低Z轴高度到（X）以下

- 双轴移动在组合限位中，Z轴已经超过安全限位，请下降Z轴到安全限位以下。

6. Z轴即将发生碰撞，请降低Z轴高度到（X）以下

- Z轴移动在组合限位中，并且即将抵达危险限位，请降低高度。

7. 下发电机（X）点动配置失败

- 配置电机X的时候，可能由于信号干扰或者系统问题导致的配置错误。重新下发点动命令即可。

8. 用户提前松开按钮，电机使能失败

- 点动运行之前，需要自检时间。在自检时间内松开摇杆或者按钮，就会提示此弹窗。重新下发点动命令即可。

9. 下发电机（X）点动使能失败

- 配置电机X的时候，可能由于信号干扰或者系统问题导致的配置错误。重新下发点动命令即可。

10. 双电机距离误差过大

- 故障问题。出现此问题后，刷新界面后，确认X1X2电机的位置是否超出了 15mm 的最大容忍误差。如果刷新后，X1X2误差仍大于 15mm ，请联系管理员进行处理。

11. 电机（X）触发物理限位停止

- 电机由于触发传感器限位导致停止。如果检查后发现确实触碰到传感器，请：

1. 断开行车供电

2. 清除电机控制软件后台

3. 重新行车上电

4. 重新打开电机控制软件，执行默认操作

为了保证安全，行车触发物理限位后（检查确实触碰到了物理限位），请断电重新上电。